# Dfield-VS-A4 CCD SDK接口说明文档

- a4_open

描述：

自动获取可用设备，并连接设备。

声明：

bool	a4_open();

参数：

无。

返回值：

true:设备连接成功。

false:设备连接失败。

- a4_close

描述：

设备断开连接。

声明：

void	a4_close();

参数：

无。

返回值：

无。

- a4_get_exposure

描述：

读取相机当前曝光时间。

声明：

bool	a4_get_exposure(float* ms);

参数：

ms:当前曝光时间，单位ms。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_set_exposure

描述：

设置相机曝光时间。

声明：

bool	a4_set_exposure(float ms);

参数：

ms:当前曝光时间，单位ms。

返回值：

true：设置成功。

false：设置失败。

- a4_set_gain

描述：

设置相机当前增益。

声明：

bool	a4_set_gain(int gain);

参数：

gain:增益挡位，0-高增益，1-低增益。

返回值：

true：设置成功。

false：设置失败。

- a4_get_gain

描述：

读取相机当前增益。

声明：

bool	a4_get_gain(int* gain);

参数：

gain:增益挡位，0-高增益，1-低增益。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_get_detector_size

描述：

读取相机有效像元个数。

声明：

bool	a4_get_detector_size(int* width, int* height);

参数：

width:横向有效像元个数。

height:纵向有效像元个数。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_get_pixel_size

描述：

读取相机单个像元宽度。

声明：

bool	a4_get_pixel_size(float* um);

参数：

um:像元宽度，单位um。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_set_read_mode

描述：

设置相机数据读出模式。

声明：

bool	a4_set_read_mode(int mode);

参数：

mode:读取模式，0-FVB模式，1-Image模式。

返回值：

true：设置成功。

false：设置失败。

- a4_get_read_mode

描述：

读取相机数据读出模式。

声明：

bool	a4_get_read_mode(int* mode);

参数：

mode:当前读出模式，0-FVB，1-Image

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_set_bin

描述：

设置相机binning倍数。

声明：

bool	a4_set_bin(int bin_x, int bin_y);

参数：

bin_x:水平方向binning倍数，有效范围1~64。

bin_y:垂直方向binning倍数，有效范围1~129。

返回值：

true：设置成功。

false：设置失败。

- a4_get_bin

描述：

读取相机binning倍数。

声明：

bool	a4_get_bin(int* bin_x, int* bin_y);

参数：

bin_x:水平方向binning倍数，有效范围1~64。

bin_y:垂直方向binning倍数，有效范围1~129。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_set_roi

描述：

设置相机采集数据的目标区域，调用之前先设置数据读出模式为Image模式。

声明：

bool	a4_set_roi(int col_from, int col_to, int row_from, int row_to);

参数：

col_from:水平方向起始像元序号，有效范围0~width。

col_to:水平方向结束像元位置，有效范围col_from~width。

row_from:垂直方向起始像元序号，有效范围0~height。

row_to:水平方向结束像元位置，有效范围row_from~height。

返回值：

true：设置成功。

false：设置失败。

- a4_get_roi

描述：

读取相机当前采集数据的目标区域。

声明：

bool	a4_get_roi(int* col_from, int* col_to, int* row_from, int* row_to);

参数：

col_from:水平方向起始像元序号，有效范围0~width。

col_to:水平方向结束像元位置，有效范围col_from~width。

row_from:垂直方向起始像元序号，有效范围0~height。

row_to:水平方向结束像元位置，有效范围row_from~height。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_single_capture

描述：

相机采集数据。FVB模式下，缓冲区大小等于width/bin_x；Image模式下，缓冲区大小等于(width/bin_x)*(height/bin_y)。ROI模式下计算方式和Image计算方式相同，width等于col_to-col_from+1，height等于row_to-row_from+1。

声明：

bool	a4_single_capture(long* buff, int size);

参数：

buff:存储数据缓冲区。

size:缓冲区大小。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_set_cooling_temp

描述：

设置相机探测器制冷温度。

声明：

bool	a4_set_cooling_temp(float temp);

参数：

temp:设置探测器制冷温度，单位℃，最低制冷温度-70℃。

返回值：

true：设置成功。

false：设置失败。

- a4_get_cooling_temp

描述：

读取相机探测器当前制冷温度。

声明：

bool	a4_get_cooling_temp(float* temp);

参数：

temp:当前探测器制冷温度，单位℃。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_get_current_temp

描述：

读取相机探测器当前温度。

声明：

bool	a4_get_current_temp(float* temp);

参数：

temp:探测器温度，单位℃。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。

- a4_set_flip

描述：

设置相机水平方向镜像。

声明：

bool	a4_set_flip(bool flip);

参数：

flip:是否启用水平方向镜像模式，true-启动，false-关闭。

返回值：

true：设置成功。

false：设置失败。

- a4_get_flip

描述：

读取相机水平方向镜像模式。

声明：

bool	a4_get_flip(bool* flip);

参数：

flip:是否启用水平方向镜像模式，true-启动，false-关闭。

返回值：

true：读取成功。

false：读取失败。